## Troškovnik
SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU, ZADARSKA 62 Prilog 1. Troškovnik/tehnička specifikacija za nabavu i dostavu sterilizatora za instrumente i ostale materijale u operacijskoj sali
Red.br | Opis zahtjevanih minimalnih tehničkih karakteristika | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Označiti markerom i rednim brojem gdje se u prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1 | parni sterilizator za sterilizaciju nepakiranih i pakiranih medicinskih instrumenata, gume, plastike i ostalog pribora
2 | uređaj izrađen u skladu sa slijedećim standardima: 93/42/EEC, 97/23/EC, EN 285, EN ISO 14971, EN ISO 17665-1, IEC EN 61010-1, IEC EN 61010-2-040, IEC EN 60601-1-6, IEC EN 61326-1
3 | uređaj s dva okomito klizna automatska vrata čijim pogonom upravlja motor
4 | kapacitet komore: 4 STJ / min. 325 l
5 | dimenzije komore: širina: min. 670 mm visina: min. 700 mm dubina: min. 700 mm
6 | dimenzije uređaja: širina: max. 1250 mm visina: max. 1900 mm dubina: max. 1000 mm
7 | upravljanje radom pomoću dva mikroprocesora/PLC-a s neovisnim sustavom snimanja - jedan PLC upravlja radom uređaja, a drugi PLC nadzire rad prvog PLC-a te provjerava i snima proces sterilizacije
8 | pravokutna komora polirana do visokog sjaja Ra<2 μm radi lakšeg održavanja
9 | komora, plašt, vrata, generator pare te sustav cijevi i ventila izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 316L
10 | okvir uređaja i vanjski paneli izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 304
11 | podnožje uređaja podesivo po visini
12 | tlačenje silikonske brtve vrata pomoću pare i otpuštanje pomoću vakuuma
13 | sigurnosni sustav zaključavanja vrata koji onemogućuje pokretanje ciklusa dok vrata nisu zatvorena kao i otvaranje vrata dok ciklus nije završen i sve dok temperatura i tlak nisu odgovarajuće vrijednosti
14 | visoko osjetljiva sigurnosna prepreka (letva) na vratima koja osigurava sigurnost operatera
15 | ugrađen električno grijani generator pare max. snage 32 kW
16 | automatski programirani nadzor odmuljivanja generatora pare pomoću PLC-a
17 | komora mora u potpunosti biti okružena plaštem
18 | odvojeno direktno upuštanje pare u plašt i komoru
19 | sustav za fizičko odvajanje hidrauličke instalacije sterilizatora od vanjske vodovodne mreže radi sprečavanja povrata vode i eventualne kontaminacije mreže
20 | sustav odvojenog napajanja vodom za generator pare i vakuum pumpu
21 | ugrađen zaštitni presostat koji onemogućuje rad sterilizatora u slučaju preniskog tlaka vode i zraka u mreži
22 | dvostupanjska malošumna vakuum pumpa s vodenim prstenom i s ugrađenim sustavom za uštedu vode
23 | temperaturna sonda PT-1000 ili PT-100 za nadzor temperature komore (1 kom) i plašta (1 kom) tijekom ciklusa sterilizacije
24 | apsolutni filter za upuštanje zraka u komoru od 0,01 micron
25 | programi za izvršenje procesa sterilizacije na temperaturi od 1210C i 1340C za instrumente, tekstil i gumu
26 | broj programa: min. 20 od kojih min. 3 programa mora biti tvornički postavljeno
27 | testni programi: - Bowie and Dick test - vakuum test - Helix test
28 | programi za sterilizaciju na 1210C i 1340C: - program na 1340C za porozni materijal, instrumente i tekstil - program na 1340C za kontejnere - program na 121oC - za gumene i slične toplinski osjetljive materijale
29 | ugrađen termički pisač za ispis podataka o sterilizaciji po završetku ciklusa na HR jeziku min. širine papira ispisa 100 mm
30 | priključak za Ethernet
31 | upravljanje radom uređaja pomoću zaslona na dodir u boji veličine min. 7" s prikazom slijedećih podataka u brojčanom i grafičkom obliku na strani za punjenje: faze i parametri ciklusa, preostalo vrijeme trajanja ciklusa, alarmi i status uređaja
32 | dodatni zaslon veličine min. 5,7" na strani za pražnjenje koji omogućuje operateru praćenje statusa sterilizatora
33 | upravljanje i održavanje zaštićeni pristupnim lozinkama sa 4 razine pristupa
34 | ugrađeni manometri za nadzor tlaka u komori, generatoru pare i plaštu na strani za punjenje (3 kom)
35 | ugrađen manometar za nadzor tlaka u komori na strani za pražnjenje (1 kom)
36 | sustav hlađenja odvoda pomoću izmjenjivača topline, sa spremnikom i cjevovodom od nehrđajućeg čelika AISI 316 L
37 | nadzor temperature prije ispuštanja pomoću termostata ili temperaturne sonde PT-1000 ili PT-100
38 | mogućnost podešavanja temperature vode na ispustu 45°C- 60°C
39 | max. dozvoljena temperatura na izolaciji uređaja tijekom rada: 50°C
40 | validacijski nastavci za validaciju komore
41 | isklop u nuždi - za potpuno isključivanje sterilizatora u slučaju hitnosti
42 | izbornik zaslona na HR jeziku
43 | priključci: struja: 3x400V/50 Hz hladna voda: 3/4" M DN20 omekšana voda: 3/4" M DN20 demi voda: 3/4" M DN20 komprimirani zrak: 1/4" M odvod: 1 1/4" Ž DN32
Dodatni pribor
1 | unutrašnji stalak (1 kom) s min. dvije razine izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 316 za izvlačenje materijala iz komore
2 | vanjska transportna kolica (2 kom) izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304
3 | žičana košara (2 kom) kapaciteta 1 STJ / dimenzije: 600x300x300 mm
DODATNO
1 | montaža sterilizatora i njegovo puštanje u rad
2 | edukacija osoblja za rad s uređajem
Cijena u kn (bez PDV-a):
PDV u kn (25%):
Sveukupna cijena u kn (s PDV-om):