## List1
PRILOG 2.
TROŠKOVNIK/TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA NABAVU I DOSTAVU ROBE/OPREME ZA POTREBE SPECIJALNE BOLNICE ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU - Artroskopskog stupa 4 K rezolucije za operacionu salu, s monitorom i artroskopima
Red br. | Tražene specifikacije | Količina | Bilješke , označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju | Ocjena DA / NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5
PREDMETA NABAVE -
4K kamera za artroskopski stup s monitorom i artroskopima
1 kpl
Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati. Oprema može biti nova ili demo korištena za izložbe uz uvjet da se ne vide tragovi korištenja te da ima jamstvo kao i nova oprema.
1 | 4K centralna konzola - centralna jedinica 4K video sistema/kamere + sistem za manipulaciju slike i video isječaka uključujući tablet za kontrolu sustava
1.1 | 4K CENTRALNA JEDINICA VIDEO SISTEMA S INTEGRIRANIM LED SVJETLOM I SUSTAVOM ZA UPRAVLJANJE KAMEROM I MANIPULACIJU SLIKE I VIDEO ZAPISA | 1 kom
1.2 | Interna memorija min. 120GB, rezolucija pohranjivanja slika: min 3840 x 2160 elemenata slike.
1.3 | Oblik pohranjivanja slika: JPG minimalne rezolucije 3840 x 2160
1.4 | Oblik pohranjivanja video isječaka: 1080p, MP4
1.5 | Izvoz podataka: USB, mrežni direktorij, iPad, PACS via DICOM, e-mail, automatski ili izvoz po zahtjevu.
1.6 | Preinstaliran program za video štampač, Slika u Slici , izravno prebacivanje u PDF izvješće o operaciji
1.7 | Kontrola svih funkcija putem direktno spojenog tablet računala veličine minimalno 12"
1.8 | LED IZVOR SVJETLA minimalno 1600 Lumena, 5500-8500 K, životni vijek: 30.000 sati, Automatsko podešavanje jačine svjetla. Integrirano u centralnu jedinicu
1.9 | Snage usporedive s Xenonskim izvorom svjetla od 300W
1.10 | Turret sustav za priključak 4 tipa svjetlosnih kabela
1.11 | SISTEM ZA MANIPULACIJU SLIKE I VIDEO ZAPISA
1.12 | Video Live streaming
1.13 | Gledanje s udaljenih lokacija pomoću Web preglednika, prijenos "u živo", dvostrana komunikacija video i audio u jednom smjeru, porukama na endoskopski monitor u drugom smjeru
1.14 | Namještanje postavki specifičnih za svaku proceduru i svakog operatera
1.15 | Video izlazi: 2x DVI (HD 1080p), 4x 3G-SDI (HD 1080p) 2x Display Port (4K), Video ulaz: 1xDVI (HD 1080p)
1.16 | DICOM sučelje: pohrana podataka, DICOM Worklist povezivo putem ethernet kabela ili bežične mreže (WiFi)
1.17 | USB priključci: minimalno 6x (2 sprijeda, 4 straga)
1.18 | Audio ulaz za mikrofon: mini stereo priključak
1.19 | Prikaz svih parametara povezanih uređaja na endoskopskom monitoru
1.20 | Nadogradivo s programskom podrškom za prepoznavanje debljine i strukture površine hrskavice
1.21 | Set kabela za povezivanje s ostalim uređajima za prikaz parametara uređaja na endoskopskom monitoru 1 kpl.
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
2 | 4K Glava kamere | 1 kom
2.1 | Glava kamere 4K rezolucije s 3 chipa
2.2 | Rezolucija: 3840 x 2160 elemenata slike
2.3 | Progresivno skeniranje. 10 bitna tehnologija s prikazom više od 1.000.000.000 boja
2.4 | Zoom: 1.5X, programabilne funkcije na kameri 4 x
2.5 | U potpunosti autoklavibilna ili plazma sterilizacija.
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
3 | 4K Monitor medicinski | 1 kom
3.1 | Minimalno 32", tip panela: TFT LCD / LED pozadinsko osvjetljenje
3.2 | LCD stvarna rezolucija: HD (1920 x 1080), omjer 16:9
3.3 | Slika u slici,slika pokraj slike,
3.4 | Video ulazi: DVI-HD, SDI-HD
3.5 | Sa stalkom za postavljanje na policu
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
4. | Artroskop 30°, 4mm promjera x 150-155 mm duljine | 2 kom
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
5. | Svjetlovodni kabel | 2 kom
5.1 | Minimalno 2,7 metara duljine, 5 mm promjera svjetlosnog vodiča
5.2 | Translucentni omotač kabela. Autoklavabilan
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
6 | Sustav ovojnice za artroskop s 2 sigurnosna ventila odgovarajući artroskopu | 2 kom
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
7 | Obturator tupi odgovarajući ovojnici za artroskop, sa ručkom | 2 kom
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
8 | Metalna košara za sterilizaciju svjetlosnog kabela i 2 seta artroskopa s košuljicama | 2 kom
8.1 | Košara za smještaj teleskopa, košuljice, troakara i svjetlosnog kabela s poklopcem
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
Cijena bez PDV-a od 1. do 8.1., brojkama:
PDV, brojkama
Ukupna cijena s PDV-om od 1 do 8.1., brojkama
*Oprema može biti nova ili demo uz punu proizvođačku garanciju od 12 mjeseci
Napomena: Ponuditelj je obavezan ponuditi sve stavke troškovnika/specifikacije.
___________________________________
/Potpis i pečat ponuditelja/
U _________________, _____________ 2018. godine