## Sheet1
Specijalna bolnica za ortopediju Zadarska 62 HR- 23 210 Biograd na Moru OIB: 10704055828
Red. br. | OPIS ZAHTJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA |  | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Upisati br. str. ponude. Označiti markerom i upisati redni broj, u dostavljenom prospektu ili tehničkoj specifikaciji proizvođača, gdje se točno nalazi stavka (red.br.) koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike.
Količina
1 | DEFIBRILATOR S VIŠEPARAMETARSKIM MONITOROM
1.1. | Bifazični defibrilator / monitor sa mogućnošću praćenja dodatnih parametara: 3-kanalni EKG, SpO2, NIBP, vanjski srčani stimulator
1.2. | Težina uređaja sa baterijom maksimalno 6.3 kg
1.3. | Ugrađen priključak za Compact flash (CF) karticu
1.4. | Ugrađen USB priključak
1.5. | Uređaj može prenositi kliničke podatke i provjeru spremnosti uređaja na udaljeno mjesto putem bežične 802.11b, 802.11g mreže
1.6. | Aparat sadrži modul za samotestiranje koji provjerava punjenje, defibrilaciju, vanjske elektrode (pedale) i priključni kabel za pedale
1.7. | Napajanje 220 V / 50Hz, mogućnost rada na baterije, posjedovanje ugrađenog automatskog punjača baterija koji omogućuje napajanje bez dodatnih adaptera
1.8. | Litij ionska baterija kapaciteta min. 100 defibrilacija ili 4 sata rada s jednom baterijom
1.9. | Defibrilator, monitor, punjač i priključni modul za pacijenta čine jedinstvenu, neodvojivu cjelinu
1.10. | Baterijsko napajanje monitora i defibrilatora izvedeno je s jednom baterijom
MONITOR
1.11. | Ugrađen ekran minimalne dijagonale 16 cm, visoke rezolucije, LCD, u boji
1.12. | Ispis EKG-a ili izvještaja defibrilacije moguć na standardno ugrađenom 3-kanalnom termo pisaču, širine najmanje 90 mm
1.13. | Prikaz 3 kanala na ekranu
1.14. | Pri aktiviranju alarma postoji vizuelni i zvučni indikator, te automatski ispis EKG-a s oznakom vrste alarma
1.15. | Mjerenje SpO2 Masimo metodom
1.16. | Mjerenje NIBP oscilometrijskom metodom
DEFIBRILATOR
1.17. | Manuelni i AED mod rada
1.18. | Bifazična tehnologija, pravokutni bifazični impuls
1.19. | Minimalna energija defibrilatora 1 J
1.20. | Maksimalna energija defibrilatora 200 J
1.21. | Odabrana i isporučena energija prikazuje se na ekranu i na ispisu
1.22. | Raspon mjerenja impedancije pacijenta: 15 – 300 Ohma
1.23. | Mogućnost rada u asinhronom i u sinkroniziranom modu
1.24. | Punjenje defibrilatora na maksimalnu energiju u vremenu kraćem ili jednakom 7 sekundi
1.25. | Praćenje frekvencije i dubine ručne masaže srca preko senzora na elektrodama s numeričkim i grafičkim prikazom vrijednosti na zaslonu uređaja
1.26. | Vizualne i zvučne poruke prilikom ručne masaže srca omogućavaju navođenje prema smjernicama ERC-a 2015.
1.27. | Ugrađeni adaptivni algoritam filtrira EKG signal s artefaktima prilikom ručne masaže srca, s istovremenim prikazom filtriranog i nefiltriranog EKG signala na zaslonu uređaja
1.28. | Vanjske defibrilacijske elektrode (pedale) sa integriranim tipkama za slijedeće funkcije: • postavljanje energije • punjenje • okidanje • ispis
1.29. | Pedijatrijske elektrode (pedale) integrirane u standardne vanjske defibrilacijske elektrode
1.30. | Mogućnost korištenja elektroda za jednokratnu uporabu
1.31. | Elektrode za jednokratnu uporabu s mogućnošću priključivanja kabla defibrilatora bez otvaranja pakiranja elektroda
1.32. | Obje defibrilacijske elektrode se povezuju s defibrilatorom jednim, zajedničkim kablom
VANJSKI SRČANI STIMULATOR (PACEMAKER)
1.33. | Impuls vanjskog srčanog stimulatora: pravokutni, trajanja 40 ms
1.34. | Maksimalna struja vanjskog srčanog stimulatora: 140 mA
1.35. | Raspon srčane frekvencije: 30 – 180 ppm
1.36. | Tipka 4:1 koja omogućuje pregled intrinsičnog ritma pacijenta bez mijenjanja postavki vanjskog srčanog stimulatora
1.37. | Postavke vanjskog srčanog stimulatora ostaju zadržane i nakon prijelaza u monitoring ili defibrilacijski način rada.
1.38. | Prikaz EKG odvoda u višestrukim vektorima prilikom pacinga bez potrebe za spajanjem standardnog EKG kabela
Ukupna cijena ponude za predmet nabave bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupna cijena ponude za predmet nabave s PDV-om
Potvrda tehničkog opisa (DA/NE), navesti br. stranice ponude gdje se to dokazuje (u proizvođačkoj tehn. Specikaciji - unijeti točku troškovnika - red. br.)
Ponuditelji su obvezni dostaviti kataloge i/ ili prospekte ponuđenog proizvoda kojim se nedvojbeno dokazuje zatražena karakteristika, a da naručitelj
može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji.
U_____________________,____________________2026.g.
____________________________________
potpis i pečat ponuditelja