## List1
Obrazac – Potvrda traženih karakteristika od strane ponuditelja | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PRIJENOSNI ULTRAZVUČNI UREĐAJ S COLOR DOPPLEROM
Rbr. | Opis tražene stavke | Potvrda traženih karakteristika (DA/NE) | Broj stranice iz originalne tehničke
|  | uz obvezan opis nuđene stavke | dokumentacije (ako je primjenjivo)
1 | Opće karakteristie uređaja:
1.1. | Dinamički opseg sustava: min. 200 dB
1.2. | Digitalni „beam former“ najnovije generacije
1.3. | Broj kanala za obradu: min. 80,000
1.4. | Maksimalna frekvencija rada uređaja min. 16 MHz
1.5. | QWERTY tipkovnica za upis teksta na konzoli
1.6. | Namještanje kontrolne konzole po visini
1.7. | Monitor s ravnim ekranom LCD tehnologije dijagonale min. 15“
1.8. | Rezolucija monitora min. 1200 x 800 piksela
1.9. | Integrirani zvučnici
1.10. | Držači kablova sondi izvedeni da štite od zapetljavanja prilikom transporta i pregleda
1.11. | Min.1 AKTIVNI PRIKLJUČAK ZA SONDU
1.12. | Težina uređaja: maksimalno 7,5 kg
1.13. | Težina uređaja sa kolicima za prijevoz max. 19 kg
1.14. | Izmjenjiva Li-ion baterija
1.15. | Minimalno operativno trajanje baterije 55 min.
1.16. | Modovi prikaza slike minimalno: 2D, M mod, Color Doppler, Spektralni Doppler (PW Doppler)
1.17. | Fizio mod,EKG
1.18. | Vizualizacija punkcijske igle, kod svih linearnih sondi (Needle visualization)
2 | Karakteristike B moda (2 D):
2.1. | Brzina osvježavanja: min. 1300 okvira u sekundi
2.2. | Gustoća linija: min. 512 linija
2.3. | Reguliranje pojačanja ( „gain”) u min. opsegu +/- 30dB
2.4. | Min. 15 korisnički definiranih 2D kolorizacijskih mapa
2.5. | Dinamički opseg u minimalnom rasponu od 30 do 90 dB
2.6. | Mogućnost uvećanja min. 10 puta na živoj i kino slici
2.7. | Maksimalna dubina prikaza slike: min. 30 cm
2.8. | Mogućnost višestrukih mjerenja na zamrznutoj, živoj i kino slici
2.9. | Mogućnost mjerenja min. 7 udaljenosti po slici. Mjerenje kuta, površine i volumena
3 | Karakteristike Color Doppler (CD) velocity moda:
3.1. | Odabir min. 9 mapa (Color Doppler Velocity maps)
3.2. | Procesiranje signala: min. 169 okvira u sekundi
3.3. | Maksimalna vrijednost mjernog područja brzina: minimalno ± 165 cm/s
3.4. | PRF skala u min. rasponu od 200 – 13.500 Hz
3.5. | CD mod dostupan kod svih slikovnih sondi na uređaju
4 | Karakteristike Pulsnog Doppler moda:
4.1. | PRF opseg u min. rasponu 200 – 13.500 Hz
4.2. | Maksimalna vrijednost mjernog područja brzina: minimalno ±800 cm/sek s korekcijom kuta 0°
4.3. | Korekcija kuta u min. opsegu 0-89° u koracima po 1°
4.4. | Autotrace funkcija
5 | Karakteristike Power Doppler (PD) moda:
5.1. | PRF opseg u min. rasponu 200 – 13.500 Hz
5.2. | Procesiranje signala: maksimalna brzina osvježavanja min. 165 fps
5.3. | Pojačanje („gain”) u min. opsegu od -20 do 20 dB
5.4. | Odabir min. 8 Power Dopper mapa
6 | Karakteristike softvera i aplikacija:
6.1. | Višenamjenski softver sa specijalnim mjerenjima i kalkulacijama
6.2. | Napredni post procesing softver za speckle redukciju
6.3. | Optimizacija slike pritiskom na jednu tipku
6.4. | Uvećanje slike (zoom)
6.5. | Kino mod (CINE) sa memorijom od min. 1.200 okvira
6.6. | Kino mod pohrana podataka od min. 1.300 MB
6.7. | Kino mod (CINE), neovisan pregled u kombiniranim modovima minimalno: 2D/M, 2D/Doppler, 2D/C/Doppler
7 | Pohrana slika i dokumentacija:
7.1. | Integrirana radna stanica u uređaju za obradu slike i podataka te mjerenja i kalkulacije
7.2. | Ugrađeni hard disk ukupnog kapaciteta: min. 175 GB
7.3. | Mogućnost snimanja min. 29 .000 slika
7.4. | Mogućnost spajanja USB Flash jedinice za dodatnu pohranu
7.5. | Min. 3 USB port
7.6. | Min. VGA i DVI video izlazi
7.7. | EKG (ECG) ulaz
7.8. | Arhiviranje slika na USB
7.9. | Export slika u min. JPG, AVI, formatu
7.10. | Mogućnost sortiranja pacijent-baze podataka po imenu, ID-u, datumu pregleda
7.11. | Crno-bijeli video printer
8 | Sonde:
8.1. | Konveksna sonda:
8.1.1. | Raspon frekvencije: od maks. 2 MHz do min. 5 MHz
8.1.2. | Radijus zakrivljenosti - širina: min. 60 mm
8.1.3. | Broj elemenata: min. 126
8.2. | Linearna sonda (1):
8.2.1. | Raspon frekvencije: od maks. 5 MHz do min. 11 MHz
8.2.2. | Radijus zakrivljenosti - širina: min. 37 mm
8.2.3. | Broj elemenata: min. 190
8.3. | Fazna sonda (2):
8.3.1. | Raspon frekvencije: od maks. 2MHz do min. 4MHz
8.3.2. | Radijus zakrivljenosti - širina: min. 15 mm
8.3.3. | Broj elemenata: min. 190
Naziv proizvođača:
Naziv modela:
Cijena bez PDV-a:
PDV, brojkama
Ukupna cijena s PDV-om:
Napomena: Ponuditelj je obavezan ponuditi sve stavke troškovnika/specifikacije.
___________________________________
/Potpis i pečat ponuditelja/